Приложение 2

к тендерной документации по закупу

медицинской техники в 2017 году

Технические спецификации

| № | Наименование | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат рентгеновский диагностический переносной | Подробное техническое описание: Основание Основание штатива аппарата на четырех самоориентирующихся колесах служит для укрепления на нем колонны и моноблока c вилкой. Два задних колеса основания имеют тормоз. Кроме того, в основании аппарата на панели размещена большая часть электрической схемы аппарата. К основанию с помощью разъемов подключаются кабель питания моноблока и кабель пульта управления. Сетевой автомат также укреплен на основании. Параметры питающего устройства: - мощность питающего устройства, кВт, -3 - частота формирования высокого напряжения, кГц, -100 - диапазон количества электричества, мАс- 0.15-150 - диапазон изменения напряжения, кВ- 40-120 - время снимка: при большом фокусе, сек.-0.05-3.0 при малом фокусе, сек.-0.02-3.0 - количество программ органавтоматики (базовое / с расширением), -60/760 - время готовности к снимку из транспортного положения, мин, -5. Штанга (3 шт) Колонна штатива представляет собой квадратную трубу, на одной из боковых поверхностей которой укреплена зубчатая рейка. Зубчатая рейка на колонне служит для перемещения по ней каретки моноблока. Нижняя часть трубы вставляется в специальное отверстие в основании и закрепляется болтом. Для удобства транспортирования в аппарате труба сделана разъемной. Она состоит из трех штанг, свободно сочлененных между собой. Когда все три трубы сочленены друг с другом, их стягивают вместе длинным складным анкерным болтом. Кассетодержатель Предназначен для перевозки рентгенографических кассет Каретка Обеспечивает горизонтальное перемещение фокуса трубки относительно колонны при направлении выходного окна моноблока вниз в пределах от 400 до 620 мм. В передней поперечине горизонтальной каретки имеется гнездо и болт фиксатор для закрепления держателя моноблока. Самоторможение от произвольного перемещения горизонтальной каретки осуществляется с помощью тормозных накладок, которые через скобу крепятся к литой каретке. Для удобства передвижения собранного аппарата по палатам предусмотрен специальный фиксатор горизонтальной каретки. Кабель Служит для управления аппаратом с пульта управления. Кабель Служит для подачи напряжения на моноблок. Кнопка управления Инфракрасный дистанционный комплект включения высокого напряжения «ДУ-ИК» Включение высокого напряжения, собственно снимок, производиться как от проводной кнопки включения снимка двумя нажатиями, так и от беспроводной кнопки снимка «ДУ-ИК». При нажатии кнопки снимка (проводной или ИДК-кнопки) с пульта выдается команда на включение рабочего накала и производится проверка накала; в случае какой-либо неисправности в цепи накала выводится сообщение: «нет накала». Пульт управления Конструктивно пульт управления представляет собой пластмассовый корпус, состоящий из двух частей. На верхней части корпуса расположена лицевая панель управления. На пульте управления так же расположен - приемник дистанционного управления «ДУ-ИК» (или включения снимка), индикатор состояния (зеленый) «ДУ-ИК» -кнопки, горит зеленый, когда нажата кнопка снимка «ДУ-ИК» или нажата проводная (с одним нажатием) кнопка снимка. И рядом красный индикатор (горит: включено), указывающий на включение высокого напряжения. Моноблок с диафрагмой Моноблок имеет возможность поворота в держателе на 30º к колонне, на 210º от колонны и вокруг оси держателя на 180º от положения для снимков при направлении пучка лучей вниз. Во всех рабочих положениях моноблок фиксируется самотормозящими устройствами. Диафрагма со световым центратором поля облучения обеспечивает любые прямоугольные поля облучения, имеющиеся внутри поля, освещаемого центратором. Наибольший размер освещаемого поля 350 х 350 мм при фокусном расстоянии 80 см. Комплект запасных частей - ручка; - колпачок; - шайба уплотнительная; - прокладка. Комплект инструмента и принадлежностей - провод заземления; - наконечник; - ключ. Требования к условиям эксплуатации - напряжение сети, частота; однофазная электрическая сеть, 220(±10%) В, 50(±1) Гц - сопротивление сети, Ом, не более -1 Срок гарантийного обслуживания не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. |
| 2 | Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) | Требования к комплектации: Предназначен для проведения управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) у взрослых пациентов и детей (масса тела от 5 кг до 205 кг) в процессе проведения реанимационных мероприятий в условиях стационара. Общие характеристики Проведение высококачественной продленной и кратковременной респираторной поддержки в отделениях реанимации, хирургии и интенсивной терапии. Категории пациентов: взрослые, дети. Тип привода: электрический безкомпрессорный, независим от источников сжатого воздуха, генератор потока не требует плановой замены в течении всего срока службы аппарата. Расширенный цифровой и графический мониторинг. Автоматический расчет идеального веса (IBW) Старт вентиляции с автоматическими настройками параметров режима после задания роста и пола пациента. Анализ газообмена: капнометрия в основном потоке, объемная капнометрия. Автоматический переход на работу от встроенного аккумулятора при отсутствии напряжения в сети. Время работы от встроенного аккумулятора: 240 мин. Заряд встроенного аккумулятора при наличии электропитания: автоматический. Входное давление кислорода в диапазоне: 1,5 – 6 атм. Максимальный поток дыхательной смеси: 180 л/мин. Система самодиагностики неполадок, сервисное меню: полный и короткий тесты аппарата и контура, а также фоновые тесты в процессе работы аппарата. Индикаторы попыток самостоятельного вдоха, подключения небулайзера на дисплее и уровня заряда батареи. Коррекция доставляемого дыхательного объема в соответствии с условиями BTPS. Клапан выдоха активного типа. Время задержки срабатывания клапана выдоха: 0,005 сек. Датчик экспираторного потока интегрирован в клапан выдоха. Разъем для подключения аппарата в локальную информационную сеть (стандарт Ethernet). Разъем USB. Разъем для подключения небулайзера. Кнопка быстрого доступа вызова главного меню. Кнопка временного отключения звукового сигнала. Кнопка вызова меню дополнительных функций. Кнопка вызова журнала тревог и событий. Регистрация содержания кислорода и СО2 в газовой смеси. Ручки для переноса аппарата. Электропитание сеть 220 V, 50 Hz. Дисплей и интерфейс Полноцветный сенсорный жидкокристаллический дисплей, диагональ 12,1 дюймов. Специальное крепление дисплея на поверхности базового блока, позволяющее менять угол обзора и полностью складывать дисплей во время хранения и транспортировки аппарата во избежание механических повреждений, при этом рабочая поверхность дисплея прижимается к плоскости базового блока. Система управления на основе сенсорной поверхности дисплея, дополнительных мембранных клавиш функций быстрого доступа и манипулятора типа шаттл (энкодер). Изменение яркости дисплея по желанию пользователя. Алгоритм управления: многоуровневая система меню, интуитивно понятный интерфейс. Меню настройки измерительных параметров с возможностью вывода на экран для постоянного отображения любых параметров цифрового мониторинга. Русифицированный интерфейс. Основные режимы вентиляции Принудительная механическая вентиляция с контролем по объему (CMV/VCV). Принудительная механическая вентиляция с контролем по давлению (CMV/PCV). Поддержка давлением (PS). Самостоятельное дыхание с постоянным положительным давлением с возможностью поддержки давлением (CPAP+PS). Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему (SIMV/VC). Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция легких с контролем по давлению (SIMV/PC). Неинвазивная масочная вентиляция (NIV). Вентиляция посредством освобождения давления в дыхательных путях (APRV). Вентиляция с двумя уровнями положительного давления с синхронизацией с возможностью самостоятельного дыхания во всех фазах дыхательного цикла с поддержкой давлением (BiSTEP). Апноэ-вентиляция: автоматический переход на принудительную вентиляцию с предустановленными параметрами (по давлению или объему) с возможностью автоматического возврата в исходный режим при восстановлении спонтанного дыхания. Дополнительные функции и возможности вентиляции Функция компенсация сопротивления эндотрахеальной трубки Вентиляция с адаптацией профиля потока для режимов с алгоритмами циклирования CMV и SIMV (PCV-VG Поддержание заданного минутного объема дыхания не зависимо от активности пациента, на основе данных респираторной механики и спонтанной активности пациента (АSV) Функция переключения инспираторной тригерной системы с потока на давление. Функция санации трахеобронхиального дерева, сопровождаемая автоматической преоксигенацией и постоксигенацией. Компенсация утечек в дыхательном контуре. Единичный принудительный вдох. Задержка вдоха и выдоха на время. Функция «вздох». Интегрированный небулайзер, синхронизирован с работой аппарата. Основные параметры вентиляции Дыхательный объем для режимов с контролем по объему: от 50 до 2000 мл. Частота дыхания: от 1 до 80 дых/мин. Время вдоха: от 0,2 до 10 сек. ПДКВ: от 0 до 35 см вод. ст. Давление вдоха: от 0 до 100 см вод. ст.. Давление поддержки: от 0 до 80 см вод. ст. Максимальное давление на вдохе: 105 см вод. ст. Чувствительность триггера по потоку: от 1 до 20 л/мин. Чувствительность экспираторного триггера: от 5 до 80%. Компенсация сопротивления эндотрахеальной трубки: от 0 до 100% Данные мониторинга Максимальное давление на вдохе (PIP). Давление плато (Pplato). Среднее давление (Pmean). ПДКВ (PEEP). Общее ПДКВ (PEEPtot) Авто ПДКВ (AutoPEEP). Минутный объем дыхания (MV). Минутный объем спонтанного дыхания (MVspont). Объем вдоха (Vexp). Объем выдоха (Vinsp). Частота дыхания (RB). Частота спонтанных вдохов (RBspont). Соотношение вдох к выдоху (I:E). Отношение времени вдоха к общему времени дыхательного цикла (Tinsp/Ttot). Статический комплайнс (C). Динамический комплайнс (Cdyn). Инспираторный резистанс (R). Экспираторный резистанс (Rexp). Экспираторная константа (RCexp). Инспираторная константа (RCinsp). Остаточный поток в конце вдоха (конечный экспираторный поток: ExpEndFlow). Измеренная концентрация О2 на вдохе (FiO2). Индекс поверхностного дыхания (RSBI). Давление окклюзии (P0,1). Стресс-индекс (SI). Величина утечки (LEAK). Податливость дыхательного контура (Ccirc). Сопротивление контура (Rcirc). Частота пульса (PR). Сердечный выброс (СО) по методу Фика. Усилие вдоха пациента (NIF). Функциональное мертвое пространство (Vd). Содержание СО2 в выдыхаемой газовой смеси (EtCO2). Максимальный поток на вдохе (FlowPeak) Минутная альвеолярная концентрация (MValv). Работа дыхания пациента (Wspont). Работа дыхания вентилятора (Wvent). Время вдоха (Tinsp). Коэффициент спонтанного дыхания (MVe_sp/MVe). Эластичность дыхательных путей (E). Графические параметры Функция замораживания (остановки) кривых. Режим одновременного отображения на экране 3 кривых и 2 петель, по выбору пользователя. Кривые на выбор: поток-время, давление-время, объем-время, кривая CO2, фотоплетизмограмма. Петли: объем-давление, поток-объем, поток-давление. Возможность выбора петли в качестве опорной (референтная петля). Маркировка цветом спонтанных вдохов. Автоматическое масштабирование графиков. Характеристики газоанализа Газоанализ дыхательной смеси (на основе метода капнографии прямого потока) с отображением на экране монитора вентилятора цифровых значений СО2 на вдохе и на выдохе, настроек тревог по СО2 на выдохе и кривой СО2. Тревоги Система тревог с визуальным и звуковым оповещением. Установка порогов тревог мониторируемых параметров. Установка громкости сигналов тревог. Возможность кратковременного отключения сигнала тревоги на интервал 2 мин. Разгерметизация. Апноэ. Окклюзия. Низкое или высокое значение дыхательного объема. Низкий или высокий минутный объем. Низкая или высокая концентрация О2. Достижение максимального давления. Низкая или высокая частота дыхания. Низкое или высокое давление вдоха. Низкое или высокое EtCO2. Низкая или высокая ЧП. Отсутствие сетевого напряжения. Низкий заряд батареи. Неисправность вентилятора. Система диагностических сообщений при технических отказах аппарата. Хранение данных, обмен данными Числовые и графические тренды по всем мониторируемым параметрам с масштабированием шкалы 120 час. Просмотр трендов без остановки работы аппарата. Основные комплектующие: 1.Электронный блок с кабелем питания:Основной электронный блок.Кабель питания предназначен для подключения аппарата к сети220В 50Гц.-1шт. 2.Шланг кислородный: Предназначен для подключения аппарата к баллону или распределительной системе сжатого кислорода медицинского учреждения.-1 шт. ; 3.Удлинитель инфузионных насосов: Служит магистралью (для капнографа бокового потока)-1 шт. ; 4. Модуль газоанализа дыхательной смеси (без отбора пробы) : Модуль для определения концентрации углекислоты в выдыхаемой дыхательной смеси, Для проведения неинвазивной вентиляции легких.-1 шт. ; 5. Маска для неинвазивной вентиляции, M (многоразовые)-1 шт. ; 6. Пневматический распылитель медикаментов (небулайзер): Для распыления ингаляционных растворов-1 шт. ; 7. Мешок дыхательный: Для проверки работоспособности аппарата перед подключением к пациенту-1 шт. ; 8. Держатель дыхательного контура: Для оптимального расположения контура-1 шт. Дополнительные комплектующие: Тележка транспортная на колесах: Предназначена для установки и транспортировки электронного блока. 1шт. ; Увлажнитель дыхательных смесей для аппаратов ИВЛ в комплекте с принадлежностями: Предназначен для увлажнения дыхательной смеси, поступающей к пациенту-1 шт. ; Камера увлажнителя: Предназначена для увлажнения дыхательной смеси, поступающей к пациенту-1 шт. Расходные комплектующие: Влаго-теплообменный фильтр: Предотвращает потерю влаги и тепла пациентом-1 шт. ; Дыхательный контур пациента многоразовый, взрослый: Для поступления кислородно-воздушной смеси от аппарата ИВЛ к пациенту-1шт.; Дыхательный фильтр: Для защиты от инфицирования пациента и персонала-2 шт. ; Микрофильтр: Для очистки входящего кислорода-2 шт.; Мембрана для замены клапана выдоха: Расходный элемент экспираторного клапана-2 шт.; Фильтр пылевой: Расходный элемент для систем вентиляции и забора свежего газа-2 шт. ; Предохранитель – 2шт, Предохранитель – защищает от скачков напряжения сети-1 комплект. Требования к условиям эксплуатации: Температура окружающего воздуха в диапазоне +10…35(С. Относительная влажность в диапазоне 40-80% (при температуре воздуха +25(С). Атмосферное давление в диапазоне 600-800 мм рт. ст. По безопасности прибор должен соответствовать требованиям ГОСТ 31511.2-2012, ГОСТ 30324.12-95, ГОСТ ISO 9919 и ТР №529 от 07.06.2010г. должен быть выполнен по I классу защиты. По электромагнитной совместимости (ЭМС) аппарат должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50267.0.2., ГОСТ 30324.12-95. Срок гарантийного обслуживания не менее 37 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Стоимость допонительного гарантийного сервисного обслуживания входит и стоимость медицинской техники. Плановое техническое обслуживание должно проводится 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: замену отработавших ресурс составных частей. замене или восстановлении отдельных частей МТ. настройку и регулировку изделия. специфические для данного изделия работы и т.п.. чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов. удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой). иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |
| 3 | Монитор пациента, портативный с сенсорным управлением | Многофункциональный портативный монитор пациента. Сенсорный экран с диагональю 8,4 дюйма имеет высокое разрешение 800х600 пикселов и позволяет отображать до 8 кривых. Простой и интуитивно понятный сенсорный интерфейс монитора обеспечивает мгновенный и простой доступ ко всем его функциям. Настраиваемые клавиши быстрого доступа позволяют оперативно задействовать часто используемые функции, такие как обзор трендов и настройка сигналов тревоги, а также полезные режимы работы экрана. Благодаря малому весу и встроенной ручке для переноски, монитор идеально подходит в качестве портативного монитора. Динамические мини-тренды предоставляют до 8 часов полезной информации о пациенте. Крупный экранный шрифт позволяет четко отображать все основные физиологические показатели и наблюдать за состоянием пациента даже с расстояния. Функция "просмотра данных с других мониторов" позволяет наблюдать за состоянием других пациентов без доступа к центральной станции. • Измеряемые параметры (базовая конфигурация) ЭКГ (3/5 отведений) Частота дыхания Неинвазивное измерения кровяного давления Частота сердечных сокращений SPO2 (Mindray) Температура (2 канала) Работа с любыми группами пациентов • Дополнительные измерительные модули Модуль SPO2 (Nellcor, Masimo) Модуль ИАД (1/2 канала) Модуль СO2: mainstream, sidestream или microstream • Хранение данных 120 часов табличных и графических трендов 48 часов записи волновых кривых в режиме полного просмотра 1000 измерений НИАД 100 эпизодов тревоги До 4 часов непрерывной работы USB-порт позволяет передавать данные пациентов на ПК и копировать персонализированные настройки пользователя на другие мониторы iMEC. Беспроводное подключение к ЛВС и Wi-Fi с помощью центральной станции Mindray до 64 мониторов. Комплектация: Монитор пациента (базовая конфигурация) с сенсорным дисплеем 8,4 дюйма-1 комплект. Кабель ЭКГ на 3/5 отведений в комплекте с ЭКГ электродами-1 комплект Датчик SpO2 с кабелем, многоразовый для взрослых-1шт. Манжета НИАД (25-35 см) с трубкой для взрослых-1 шт. Датчик температуры накожный, многоразовый для взрослых-1 шт. Принтер, включая 3 рулона бумаги-1 комплект Руководство по эксплуатации-1 комплект Срок гарантийного обслуживания не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. |
| 4 | Стол операционный универсальный | Стол операционный универсальный с ручным управлением. Наличие регистрационного удостоверения РК. Привод управления положения панели стола и секций - механический ручной. Привод подъема и опускания панели стола- гидравлический ножной. Грузоподъемность, кг, не более-160. Высота стола, мм, в крайнем нижнем положении-780, в крайнем верхнем положении-1100. Длина панели стола, мм-2000. Ширина панели стола, мм-500. Ширина стола по рейкам, мм-540. Наклоны панели по Транделенбургу не менее-25º. Наклон панели по анти-Транделенбургу не менее-25º. Наклоны головной секции: вверх, не менее-45º, вниз не менее-45º. Наклоны спинной секции:вверх, не менее-75º, вниз не менее-45º. Наклоны ножной секции панели: вниз, не более-90º, вверх, не более-20º. Боковой наклон панели стола:вправо, не менее -20º, влево, не менее -20º. Длина и ширина сечения рейки для крепления съемных приспособлений, мм-25х10. Масса стола с матрацами без комплекта съемных приспособлений, кг не более-180. Подъем почечного валика от панели стола, мм-120. Прочие условия: Руководство по эксплуатации на русском языке. Техническая документация.. Комплектация: 1. Наркозный экран, 2. Штатив Ш (для длительных вливаний), 3. Панель ПР (столик руки), 4. Ремень Р (для фиксации туловища), 5. Рукодержатель, 6. Приспособление для рентгенографии, 7. Упор УК. Панель стола состоит из головной, спинной (со встроенным почечным валиком) , тазобедренной и двух ножных секций. Изменение положений секций панели стола , а также подъем и опускание почечного валика осуществляется механическими приводами. Изменение угла наклона спинной секции осуществляется с применением газовых пружин. Головная и ножные секции - съемные. Головная секция присоединяется к спинной секции посредством двух пластин, которые вставляются в пазы спинной секции, что дает возможность не только менять угол наклона, но и при необходимости перемещать головную секцию в продольном направлении. Подъем-опускание панели стола выполняется гидроприводом (западноевропейского производства), приводимым в движение ножной педалью. Продольный и боковой наклон панели осуществляется механическими приводами (двумя рукоятками, расположенными на тумбе стола). Панель стола рентгенопрозрачна. Полозья направляющих на раме панелей (спинной и тазобедренной) позволяют ввод приспособления для рентгенографии со стороны головной секции. Конструкция колес обеспечивает максимальную маневренность при транспортировке (три колеса), одно из которых самоориентирующееся и жесткую фиксацию во время операции (две опоры). Срок гарантийного обслуживания не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. |
| 5 | Электрохирургический коагулятор | Скальпель-коагулятор электрохирургический автономный способен работать без внешнего источника электропитания от внутреннего аккумулятора, что делает его просто идеальным в условиях боевых действий или чрезвычайных ситуациях, для оказания первой медицинской или специализированной врачебной помощи Прибор работает автономно от встроенной аккумуляторной батареи не менее 2 часов. Прибор поставляется в удобном кейсе, что позволяет легко и быстро транспортировать его до места назначения без повреждений Основные характеристики: Максимальная мощность в режиме монополярной коагуляции: 80 Вт Максимальная мощность в режиме биполярной коагуляции: 80Вт Тип рабочей части: CF Высокочастотные токи утечки, не более: 50 мА Схема защиты от поражения электрическим током: Класс I Время автономной работы при операции средней сложности: не менее двух часов: не менее двух часов Время работы при подключении внешнего источника питания: неограниченно Номинальная рабочая частота: 440 кГц Основной источник питания: встроенный аккумулятор 12 В Основная сеть электропитания: однофазн. сеть 220 В, 50-60 Гц Максимальная мощность потребления, не более: 120 ВА Масса аппарата в основной комплектации, не более: 6 кг Комплект поставки: 1. Основной блок аппарата ЭХВЧ-80 ск-«НИКОР» (с аккумулятором), количество-1; 2. Кабель питания сетевой, блочная часть – разъем питания 220В AC-102, количество-1; 3. Держатель монополярных электродов двухкнопочный, длина кабеля 4,5 м, инструментальная часть с диаметром штекера 4 мм, количество-1; 4. Электрод-нож прямой короткий: общая длина 50 мм, длина рабочей части 25 мм, c хвостовиком под евро-крепление диаметра 4 мм, количество-1; 5. Электрод-петля круглая, общая длина 60 мм, диаметр петли 5 мм, диаметр проволоки 0,25 мм под евро-крепление диаметра 4 мм, количество-1; 6. Электрод-петля круглая, общая длина 60 мм, диаметр петли 10 мм, диаметр проволоки 0,25 мм под евро-крепление диаметра 4 мм, количество-1; 7. Электрод-игла прямая, общая длина 70 мм, диаметр иглы 0,25 мм, длина иглы 15мм, с хвостовиком под евро-крепление диаметра 4 мм, количество-1; 8. Электрод-шарик прямой, общая длина 55 мм, диаметр шарика 4 мм, под евро-крепление диаметра 4 мм, количество-1; 9. Электрод-пинцет биполярный прямой, длина 180 мм с прямыми браншами, количество-1; 10. Кабель для биполярных пинцетов с евростандартом крепления с вилкой с фиксированным расстоянием между контактами 28,58 мм, длина 4 м, количество-1; 11. Нейтральный электрод резиновый многоразового использования площадью 220 см2, количество-1; 12. Кабель держатель многоразовых нейтральных электродов, длина 4 м, количество-1; 13. Педаль универсальная одноклавишная, количество-1; 14. Кейс, количество-1; Срок гарантийного обслуживания не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. |
| 6 | Отсасыватель медицинский портативный | Отсасыватель предназначен для отсоса воздуха и жидкости из ран и полостей при операциях и в послеоперационном периоде, а так же для других процедур, основанных на вакууме. Комплектуется специальной интермиттирующей педалью для создания рывкового эффекта (интермиттирующий режим работы). В таком режиме работы педаль подключается между банками и, после включения отсасывателя, в банке, подключенной к насосу, создается ("накапливается") вакуум, но отсасывания не происходит. При нажатии на педаль уже созданный вакуум мгновенно подается в место отсоса и происходит резкое отсасывание удаляемой субстанции. Величина вакуума при этом постепенно снижается, а свободный расход воздуха в течение 15-20 с уменьшается до уровня постоянного режима работы. При отпускании педали отсос прекращается и вновь происходит «накапливание» вакуума. Выпускается в корпусе из ABS пластика. Комплектуется аспирационными поликарбонатными банками на 2,5 л с закручивающимися крышками. Максимальный вакуум,кПа: -85 Свободный расход воздуха в постоянном (интермиттирующем) режиме, л/мин: 16(40) Общий объем аспирационных поликарбонатных банок, л: 5(2х2,5) Уровень звукового давления, дБ: 65 Время непрерывной работы, час: 8 Питание от сети переменного тока, В, ГЦ: 220,50 Потребляемая мощность, ВА: 130 Вес, кг: 6,5 Габаритные размеры (ДхВхГ), мм: 350х350х400 Плавное ручное изменение вакуума со стабилизацией расхода воздуха Поплавковая защита от переполнения аспирационных банок отсасываемой жидкостью Комплектуется интермиттирующей (рывковой) педалью Встроенный индикатор вакуума –стрелочной вакуумметр Диаметр отсасывающийего шланга -12х8 мм. Срок гарантийного обслуживания не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. |
| 7 | Набор инструментов операционный большой(травматологический) | 1. Держатель медицинский для захвата и удержания трубчатых костей и ребер мощный - 2 штуки; 2. Долото с шестигранной ручкой плоское с 2-х сторонней заточкой, 10 мм - 1 штука; Хирургический инструмент для остеотомии, имеющий короткую рабочую часть и массивную ручку, заканчивающуюся в форме полусферы. 10 мм - означает ширину рабочей части. Изготавливаются из прочной медицинской нержавеюще стали. 3.Долото с шестигранной ручкой плоское с 2-х сторонней заточкой, 15 мм- 1 штука; Хирургический инструмент для остеотомии, имеющий короткую рабочую часть и массивную ручку, заканчивающуюся в форме полусферы. 15 мм - означает ширину рабочей части. Изготавливаются из прочной медицинской нержавеюще стали; 4. Долото с шестигранной ручкой плоское с 2-х сторонней заточкой, 20 мм- 1 штука; Хирургический инструмент для остеотомии, имеющий короткую рабочую часть и массивную ручку, заканчивающуюся в форме полусферы. 20 мм - означает ширину рабочей части. Изготавливаются из прочной медицинской нержавеюще стали. 5. Зажим деликатный Халстед-Москит 1х2-зубый, 200 мм, прямой - 2 штуки; предназначен для многоразового применения, изготовлен из нержавеющей стали. 6.Зажим кровоостанавливающий типа Москит, изогнутый по плоскости- 2 штуки; предназначен для многоразового применения, изготовлен из нержавеющей стали. 7.Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый изогнутый №1 - 6 штук; предназначен для многоразового применения, изготовлен из нержавеющей стали. 8.Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый изогнутый №3 - 6 штук; предназначен для многоразового применения, изготовлен из нержавеющей стали. 9.Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый прямой №2 - 6 штук; предназначен для многоразового применения, изготовлен из нержавеющей стали. 10.Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый №1 - 6 штук; предназначен для многоразового применения, изготовлен из нержавеющей стали. 11.Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый №2 - 6 штук; предназначен для многоразового применения, изготовлен из нержавеющей стали. 12.Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» прямой- 10 штук; предназначен для многоразового применения, изготовлен из нержавеющей стали. 13.Зажим типа Москит атравматический, 125 мм, изогнутый- 10 штук; предназначен для многоразового применения, изготовлен из нержавеющей стали. 14.Зажим с кремальерой для операционного белья- 10 штук; предназначен для многоразового применения, изготовлен из нержавеющей стали. 15.Зажим сосудистый, тип Бульдог, изогнутый,12 мм, титан- 1 штука; предназначен для многоразового применения, изготовлен из нержавеющего материала. 16.Зажим сосудистый, тип Бульдог, прямой, 8 мм, титан- 1 штука; предназначен для многоразового применения, изготовлен из нержавеющего материала. 17.Зонд хирургический желобоватый, 170 мм-2 штуки Односторонний металлический зонд V-образной формы в поперечном сечении используется как проводник режущего инструмента, защищающий от повреждения данным инструментом глубжележащей ткани. Изготовлен из нержавеющей стали. Для многоразового применения. 18.Зонд хирургический пуговчатый 2-х сторонний, 130х1 мм-2 штуки Основное предназначение этого зонда —исследование глубоких полостей и свищевых ходов. Зонд пуговчатый представляет собой металлический стержень диаметром до 2 мм с утолщением на конце в виде пуговки: пуговчатое утолщение имеется на обоих концах (двусторонний зонд). Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 19.Игла лигатурная острая левая/правая №3 (комплект) -2 штуки предназначены для проведения лигатуры. Дугообразная форма рабочей части. Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 20.Корнцанг изогнутый -2 штуки инструмент используется для подачи стерильных предметов в операционной и перевязочной нестерильными руками . Устройство корцанга: длинные бранши с кольцами, широкие массивные губки в виде олив и замок-кремальера. Длина 256 мм. Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 21.Корнцанг прямой -2 штуки инструмент используется для подачи стерильных предметов в операционной и перевязочной нестерильными руками . Устройство корцанга: длинные бранши с кольцами, широкие массивные губки в виде олив и замок-кремальера. Длина 260мм. Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 22.Костодержатель 3-х рожковый малый (с винтом) -2 штуки Предназначен для удерживания отломков костей при операциях на трубных костях. Материал - нержавеющая сталь. Длина 185 см. 23.Костодержатель 3-х рожковый для удержания отломков трубчатых костей малый,185 мм -2 штуки Предназначен для удерживания отломков костей при операциях на трубных костях. Материал - нержавеющая сталь. Длина 185 см. 24.Крючок хирургический 2-х зубый тупой, 200 мм -2 штуки медицинский инструмент, представляющий собой тупой крючок для расширения и удержания краев раны или фиксации плотной ткани. Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 25.Крючок хирургический 3-х зубый тупой, 220 мм -2 штуки медицинский инструмент, представляющий собой тупой крючок для расширения и удержания краев раны или фиксации плотной ткани. Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 26.Крючок хирургический 4-х зубый тупой №1, 200 мм -2 штуки медицинский инструмент, представляющий собой тупой крючок для расширения и удержания краев раны или фиксации плотной ткани. Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 27.Крючок хирургический однозубый средний -2 штуки Длина 232мм. Изготовлен из нержавеющей стали. Для многоразового применения. 28.Крючок пластинчатый по Фарабефу №1, 215 мм -2 штуки Крючок пластинчатый по Фарабефу № 1 (L = 215 mm) - это хирургический инструмент, предназначенный для расширения и удерживания раны при проведении хирургического вмешательства. Крючок Фарабефа имеет две рабочие части, которые загнуты под прямым углом. Одна из них фиксирует края раны либо крупные сосуды, а вторая - надёжно удерживается рукой или фиксируется др. способом. Концы этих крючков имеют округлую атравматичную форму.Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 29.Крючок-ретрактор 2-х зубый- 1 штука; Крючок-ретрактор 2-зубый, 200 мм, круглая ручка, ширина рабочей части 3.3 мм. Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 30.Крючок-ретрактор 4-х зубый- 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 31.Кусачки травматолого-ортопедические для откусывания проволоки при операциях, 150 мм - 2 штуки; Длина 150 мм. Предназначены для откусывания проволоки диаметром до 3 мм при травматологических и ортопедических операциях. Материал - углеродистая сталь с гальванопокрытием. Для многоразового применения. 32.Кусачки костные для операций на позвоночнике с удлиненными ручками (по Листону) - 2 штуки; Предназначены для для рассечения костной ткани, отличающиеся прямолинейной формой режущей кромки браншей. Длина 185 мм. Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 33.Кюретка костная №0 - 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 34.Кюретка костная №3 - 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 35.Ложка костная двухсторонняя острая- 2 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 36.Лопатка Буяльского для оттеснения внутренностей- 2 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 37.Нож для гипсовых повязок- 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 38.Ножницы остроконечные вертикально изогнутые, 100 мм- 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 39.Ножницы для разрезания гипсовых повязок- 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 40.Ножницы с двумя острыми концами вертикально изогнутые, 170 мм -6 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 41.Ножницы с одним острым концом вертикально изогнутые, 140 мм - 4 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 42.Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые, 140 мм - 4 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 43.Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые, 170 мм - 4 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 44.Ножницы тупоконечные прямые, армированные твердым сплавом 140 мм -2 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 45.Ножницы тупоконечные прямые, армированные твердым сплавом170 мм -4 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 46.Пинцет микрохирургический анатомический, 120 мм - 2 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 47. Пинцет микрохирургический анатомический, 150 мм -2 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 48. Пинцет микрохирургический -2 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 49.Пинцет хирургический общего назначения, 150х2,5 мм -4 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 50. Пинцет хирургический общего назначения, 200х2,5 - 4 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 51.Р анорасширитель 3х4-зубый тупоконечный для сосудистых операций, 165 мм- 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 52. Ранорасширитель 3х4-зубый тупоконечный шарнирный, 130 мм- 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 53. Ручка скальпеля большая, 130 мм -2 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 54. Ручка скальпеля малая, 120 мм - 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 55. Шило со сменными изогнутыми копьями №1,2,3 - 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 56. Шило трехгранное- 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 57. Щипцы для отгибания краев гипсовых повязок, - 4 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 58.Щипцы костные-кусачки шарнирные с двойной передачей, с круглыми губками, изогнутые по плоскости - 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 59.Щипцы костные-кусачки шарнирные с двойной передачей, с овальными губками, изогнутые по ребру - 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 60.Пила для разрезания гипсовых повязок - 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 61.Пинцет анатомический общего назначения, 150х2,5 мм, -4 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 62.Пинцет анатомический общего назначения, 200х2,5 мм, -4 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 63.Измеритель длины винта -2 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 64.Ключ для изгибания пластин -2 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 65.Метчики диаметр 3,5мм; длина 150мм, 190мм - 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 66.Метчики диаметр 4,5мм; длина 150мм, 190мм - 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 67.Отвёртки с винтодержателем под шестигранник длиной 160мм -2 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 68.Отвёртки с винтодержателем под шестигранник длиной 200мм-2 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 69.Сверло атравматическое диаметр 3,2мм; длиной 145мм - 3 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 70.Сверло атравматическое диаметр 4,5мм; длиной 145мм – 3 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 71.Троакар с направителем - 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 72.Буж сосудистый, 180 мм, со скругленным кончиком d =1,0 мм - 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 73.Буж сосудистый, 180 мм, со скругленным кончиком d =2,0 мм - 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 74.Буж сосудистый, 180 мм, со скругленным кончиком d =3,0 мм - 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 75.Ножницы м/х, 160 мм, круглая ручка, остроконечные, лезвия длиной 13 мм, изогнутые - 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 76.Ножницы м/х, 160 мм, круглая ручка, тупоконечные, лезвия длиной 13 мм, изогнутые - 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 77.Иглодержатель общехирург. 200мм -4 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 78.Молоток металлический хирургический с резиновыми накладками средний 41*50 -2 штуки; металлический компонент изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 79.Проводник для проволочных пил L-335 мм; П-126 - 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 80.Щипцы-кусачки костные с круглыми губками прямые (Фарабефа) - 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 81.Остеотом 15х240 мм -2 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 82.Остеотом 20x240 мм -2 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 83.Молоток 650гр, 240x42 мм - 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 84.Распатор 13х200 мм -2 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 85.Распатор Wagner изогнутый 8х330 мм - 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 86.Распатор Wagner изогнутый 17х330 мм - 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 87.Костные кусачки BOHLER 150x5 мм - 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 88.Плоскогубцы для проволоки 170 мм -2 штуки; металлический компонент изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 89.Плоскогубцы для проволоки 190 мм - 2 штуки; металлический компонент изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 90.Отвертка под шестигранник канюлированная S 5.0/2.1 -2 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 91.Сверло 2.5/220 -3 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 92.Сверло 3.0/250 - 3 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 93Сверло 5.0/300 - 2 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 94.Клещи для изгибания пластин до 3 мм - 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 95.Отвертка со сменными частями (комп): для плоского шлица 1,0; для плоского шлица 1,5; для крестообразного шлица 1,2; для шлица типа "Philips"; для шестигранника 1,5мм, 2,5мм, 3,5мм; метчик d 3,5, 4,5, 6,5 мм; ключ торцовый на 8мм и 9мм; винтодержатель- 2 комплекта; в комплекте Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 96.Шина Беллера для взрослых с принадлежностями (петля, груз -0,2: 0,3:0,4:0,5:1,0; 1,5;2,0;2,5:3,0;3,5;4кг, демферная пружина) -3 комплекта; в комплекте. Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 97.Скоба Киршнера 130х170 с набором инструментов для установки ( скоба Киршнера 130х170 – 1шт, Ключ к скобе – 2шт, Натягиватель для спиц – 1шт, Фиксатор к скобе – 2 шт. – 3 комплекта; в комплекте. Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 98.Шина Беллера детский с принадлежностями (петля, груз -0,2: 0,3:0,4:0,5:1,0; 1,5;2,0;2,5:3,0;3,5;4кг, демферная пружина) – 2 комплекта; в комплекте. Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 99.Скоба Киршнера 120х120 с набором инструментов для установки ( скоба Киршнера 120х120 – 1шт, Ключ к скобе – 2шт, Натягиватель для спиц – 1шт, Фиксатор к скобе – 2шт - 1 комплект в комплекте. Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 100.Скоба для скелетного вытяжения (типа ЦИТО) средняя с принадлежностями– 2 комплекта; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 101.Проволока в мотке для остеосинтеза диаметр 0,8 - 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 102.Проволока в мотке для остеосинтеза диаметр 1,0 -- 1 штука. Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. |

К закупаемой медицинской технике предъявляются следующие требования:

1)наличие регистрации медицинской техники в Республике Казахстан или заключение (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом. Регистрация подтверждается копией документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса Государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью. Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2)маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ медицинской техники соответствуют требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;

3)медицинская техника хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом;

4)медицинская техника является новой и ранее неиспользованной, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки;

5)медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, внесена в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Внесение в реестр системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается копией сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии. Отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии;

6) срок гарантийного обслуживания должен быть не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию;

7) обучение медицинского персонала на рабочем месте или медицинской организации, консультация в процессе работы;

8) наличие авторизованного сервисного центра на территории Казахстана.

На каждый лот обязательно указывать марку и производителя товара.

Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке.

Комплект поставки описывается отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы товара) данной таблицы.

Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть встроенное 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Срок проведения ремонта вышедшего из строя оборудования (товара) или его замены в срок не более 30 дней с момента официального уведомления.

Доставку к рабочему месту, разгрузку товаров, распаковку, установку и пуско-наладочных работ, запуск товаров, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики аппарата осуществляет Поставщик.

Потенциальный поставщик в заявке на участие в конкурсе должен предоставить: оригинал либо нотариально засвидетельствованную копию доверенности или иного документа, выданного заводом изготовителем или его официальным представителем (дистрибьютором), подтверждающего право потенциального поставщика на поставку товаров, подписанный уполномоченным лицом производителя, сертификат сервис инженера от производителя.